Инфракрасный течеискатель хладагентов

Руководство пользователя

Описание

В SRL2 использовали инфракрасную оптику для создания портативного прибора  обнаружения утечки фреона, сочетающего в себе превосходную комбинацию чувствительности, мобильности и легкости в использовании.

Газ подается через пробозаборник  к сенсору внутри SRL2. Сенсор определяет изменение концентрации, а не абсолютное значение концентрации, что позволяет легко обнаржить утечку, даже при наличии фреона в воздухе.

SRL2 определяет даже такую маленькую утечку как 0,1 oz/год, что превышает стандарты SAE J1627. В наборе с SRL2 идут зарядные устройства от автомобиля и розетки для компактного литиевого полимерного аккумулятора, который заряжает SRL2 на  8ч непрерывной работы, что достаточно долго – целый рабочий день.

В отличии от большинства течеискателей масляные пары не влияют на SRL2.

SRL2 имеет несколько уровней чувствительности, что сводит «неудобства отключения» к минимуму. Быстрая и автоматическая 30 секундная калибровка при включении питания обеспечивает оптимальную эффективность.

Встроенные сменные фильтры блокируют попадание влаги и мелких частиц. SRL2 также имеет кнопку отключения звука и функцию запоминания пикового значения.

Характеристики:

Чувствительный элемент – инфракрасный фотооптический датчик

Срок службы датчика – 10лет

Определяемые газы: HFC,CFC, HCFC и их смеси

Уровни чувствительности: высокий 2,8 гр/год и больше

Средний 14,15 гр/год и больше

Низкий 28,3 гр/год и больше

Время реакции 0,5-1 секунда

Автоматическое выключение – через 10 мин при неактивном состоянии

Батарея 7,4В (номинал) 900mAh  литиевая заряжаемая (модель H702550-2S)

Срок работы батареи: около 8 часов (полностью заряженная). Уменьшение емкости (10-5%) после 500 зарядок/разрядок  циклов или спустя 2 года после первого использования

Индикатор низкого заряда: загорается за час до полного разряжения аккумулятора

Время зарядки: меньше 4 часов от зарядного поставляемого с прибором устройства

Условия эксплуатации: 0˚С до 40˚С при  уровне влажности <75% ( без конденсации)

Условия хранения: при относительной влажности <80%

-20˚С до 60˚С около 1 месяца

-20˚С до 40˚С около 3 месяцев

-20˚С до 20˚С около 1 года

Аксессуары: зарядное устройство от розетки, зарядное устройство от прикуривателя автомобиля, чехол, 10 дополнительных фильтров, 5 запасных резиновых колец-уплотнителей; аккумулятор (установлен), руководство по эксплуатации

Внимание!

-Не открывать  отсек аккумулятора и отсек электроники.

- Не заряжать аккумулятор никакими другими зарядными устройствами, кроме тех, которые идут с прибором.

- Не использовать прибор без надлежаще установленного фильтра.

Прочитайте и следуйте инструкциям по хранению и использования литиевой батареи.

Советы:

Хранить пробозаборник вдали от мест утечки

После обнаружения утечки, очистите пробозаборник для точных данных в дальнейшем.

Для более точного обнаружения больших утечек необходимо отрегулировать чувствительность прибора.

Эксплуатация

Включение/выключение прибора

Для включения/выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течении 1 секунды. Эта небольшая задержка защищает от случайного нажатия. Если Вы забыли его выключить, он автоматически выключится через 10 минут.

Светодиодный дисплей

8-сегментный светодиодный дисплей показывает изменение степени концентрации хладагента в воздухе. При увеличении концентрации увеличивается и количество зажженных светодиодов.

Кнопка L/M/H (чувствительность)

Чтобы установить уровень чувствительности, необходимо нажать кнопку L/M/H. Низкий (L), средний (M), высокий (H) уровень чувствительности будет указывать соответствующий горящий светодиод.

Используйте высокий уровень чувствительности, что не даст Вам ложных показаний утечки. Чем выше концентрация фреона, тем ниже уровень чувствительности необходимо установить, дабы минимизировать ложные поиски.

Кнопка звука “MUTE”

При  нажатии кнопки “MUTE” вкл/выкл звук прибора.

Кнопка “Peak”

Функция “Peak” - запоминает самый высокий достигнутый уровень концентрации хладагента при поиске. Для вкл/выкл функции нажмите кнопку “Peak”. Выходя из опции – это значение удаляется. Светодиод “Peak” загорается, когда функция включена.

Поиск утечки

Держите прибор вдали от области потенциальной утечки в период прогрева и калибровки. Прогрев и калибровка происходят последовательно и длится около 30 сек., после того как нажата кнопка включения. Обязательно прогрейте прибор, дабы избежать ложных срабатываний. При запуске по умолчанию устанавливается высокий уровень чувствительности.

В большинстве случаев утечки находятся в местах сварочного соединения магистрали или в местах изменения сечения трубы. SRL2 обнаруживает изменение концентрации, а не абсолютное ее значение. Это позволяет пользователю легко определить место утечки, так как при утечки фреон присутствует во всем помещении. Этот метод называется методом «двойной проверки»

1) Пробозаборник должен быть расположен достаточно близко к линии. Возможно Вам придется расположить пробозаборник в пределах 6мм для обнаружения небольшой утечки. В этом случае пользуйтесь 2-ым пунктом руководства.

2) Перемещайте пробозаборник вдоль линии хладагента со скоростью 1-3 дюйма в секунду

3) Как только SRL2 покажет изменение концентрации, запомните место на линии и после обнаружения потенциальной утечки фреона, переместите пробозаборник на свежий воздух. ( Примечание: если пробозаборник SRL2 определил очень высокую концентрацию хладагента, Вам возможно понадобится подержать на свежем воздухе в течении 4 секунд, прежде чем перейти к шагу 4, чтобы удалить хладагент внутри SRL2).

4) Вернуться на то место, где было обнаружено изменение концентрации. Когда прибор обнаружит второе изменение, запомните это место на линии. Источник утечки будет находиться примерно посередине между двумя отмеченными местами на линии.

5) Очень высокая концентрация хладагента может быть причиной перезагрузки, очистка которой может занять несколько секунд.

Гарантия и сервисное обслуживание

При первичном приобретении производитель несет гарантию от дефектов сборки и материала в течении 1 года с даты покупки. В течении гарантийного  периода дефектное устройство будет заменено или отремонтировано, на усмотрение сервисного центра, в зависимости от  поломки. Данная гарантия не распространяется на дефекты, вызванные плохим обращением , несчастным случаем, несанкционированного ремонта, ненадлежащего использования прибора. Все дефектные SRL2 должны быть возвращены продавцу с доказательством покупки для гарантийного обслуживания.

Уход за аккумулятором

SRL2 состоит из 2-камерного литиевого полимерного аккумулятора.

Для длительной и безопасной работы аккумулятора необходимо соблюдать следующее:

Меры предосторожности:

- Заряжать аккумулятор только, когда он находится внутри прибора в своем посадочном месте с помощью зарядного устройства. Не заряжайте снаружи.

- Не подвергайте аккумулятор температуре выше 60˚С

- Не заряжайте аккумулятор вблизи источников тепла, таких как огонь, обогреватель, прямые солнечные лучи

- Не подключайте напрямую аккумулятор к любому зарядному устройству. Включая зарядные устройства для подключения к  SRL2, но не к SRL2 аккумулятора.

- Не припаивать напрямую к аккумулятору.

- Не использовать аккумулятор для не специфического оборудования.

- Не подвергать ударам и не  бросать его. Если защитный корпус аккумулятора поврежден, не используйте аккумулятор.

- Беречь от влаги.

- Ни в коем случае не прокалывать и не деформировать аккумулятор.

- В случае обнаружения утечки – не прикасаться к аккумулятору. В случае попадания электролита в глаза, промыть большим количеством проточной воды, не тереть, и незамедлительно обратиться к врачу.

- При обнаружении деформаций, плохого запаха, изменения цвета или других аномалий – незамедлительно заменить.

- Не разбирать и не пытаться отремонтировать аккумулятор или защитный корпус.

- Замена аккумулятора производится техническим специалистом специальным инструментом. Не для замены пользователем.

Зарядное устройство

SRL2 поставляется с двумя зарядными устройствами. Зарядное устройство от розетки  ( 110-120В переменного тока , 60Гц) и зарядный устройство постоянного тока от автомобильного прикуривателя.

- Новый аккумулятор частично заряжен Зарядите аккумулятор полностью перед первым использованием.

- Индикатор LOW-BATT  загорается красным цветом, когда батарея разряжена.

- Для зарядки SRL2, подключите один конец зарядного устройства к верхней части SRL2, а другой конец к источнику питания. Индикатор низкого заряда будет мигать до тех пор, пока аккумулятор полностью не зарядится. Когда SRL2 полностью зарядится, индикатор мигать перестанет – потухнет.

- Заряжайте придерживаясь условий эксплуатации, указанных в разделе данного руководства.

- Избегайте частых полных разрядов аккумулятора. Для литиевого аккумулятора лучше частичное разряжение с частичной дозарядкой. В отличии от никелевых аккумуляторов, они не имеют зарядной памяти и не нуждаются в полном разряжении перед зарядкой.

Хранение

Аккумулятор должен быть заряжен на 40%-50% для длительного хранения от месяца или дольше. Смотрите раздел Инструкции данного руководства для создания надлежащих условий хранения. Срок службы аккумулятора резко сокращается, если аккумулятор хранить полностью заряженным и/или при высокой температуре.

Защитный чехол

Хотя зарядные устройства и помещаются в чехол, защитный чехол предназначен для перевозки течеискателя отдельно. Многие пользователя оставляют зарядные устройства возле источников питания и берут с собой только прибор. Есть большие чехлы, такие как  ANC8( см дополнительные аксессуары), куда вмещается и зарядные устройства.

Фильтр и его замена

Фильтр предотвращает попадание влаги и других механических частичек. При намокании он уменьшает поток проходящего воздуха и его нужно заменить. Отвинтить наконечник датчика и установить  белый фильтр так: закругленным концом ближе к концу заборника. Использовать только фильтры, которые поставляются с прибором.

Дополнительные пакеты со смененными  частями( модель RFL2) укомплектованы 10 фильтрами и 5 уплотнительными кольцами.

Дополнительные аксессуары

Используйте модель RRE2 для поиска утечек в труднодоступных местах, например, через решетку конденсатора.

Модель RFE2 удлиняет заборник до 25,5 дюйма.

Чехол среднего размера ANC8 содержит кармашки для дополнительных аксессуаров.

модель RRE2                                       модель ANC8

модель RFE2